## PL1
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, khí y tế và vật tư khác đợt 1 năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 210 phần/lô, 369 mặt hàng). (Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2025)
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về xuát xứ (nếu có) | Yêu cầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hoá trúng thầu | ĐVT | Số lượng mua sắm (Bệnh viện + Nhà thuốc) | Số lượng tùy chọn mua thêm (Bệnh viện + Nhà thuốc) | Tổng số lượng Bệnh viện và Nhà thuốc (số lượng mua sắm + tuỳ chọn mua thêm) | Ghi chú
1 |  | V1001 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ nội soi
| 1 | V1001.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 95 lần. Dùng cho máy phát chính. |  |  | Cái | 3 | 0 | 3
| 2 | V1001.2 | Dao siêu âm mổ nội soi | Đầu dao cong, thon, chiều dài hàm dao ≥15mm, đường kính cán 5mm, chiều dài cán ≥ 36cm, có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết hợp với dây dao mổ nội soi và máy cắt siêu âm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Cái | 22 | 6 | 28
2 |  | V1002 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ mở
| 3 | V1002.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 100 lần. Dùng cho máy phát chính. |  |  | Cái | 1 | 0 | 1
| 4 | V1002.2 | Dao siêu âm mổ mở (chiều dài cán ≥17cm) | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥17cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Cái | 12 | 3 | 15
3 |  | V1003 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ mở
| 5 | V1003.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 100 lần. Dùng cho máy phát chính. |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
| 6 | V1003.2 | Dao siêu âm mổ mở (chiều dài cán ≥9cm) | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥9cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Cái | 20 | 6 | 26
4 |  | V1004 | Dây nối và kẹp cầm máu lưỡng cực
| 7 | V1004.1 | Dây nối lưỡng cực | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng một lần, vô trùng, chiều dài dây ≥3,6m. |  |  | Cái | 80 | 24 | 104
| 8 | V1004.2 | Kẹp cầm máu lưỡng cực (hình lưỡi lê) | Kẹp hình lưỡi lê. Kích thước đầu 2mm (±5%). Được phủ lớp chống mài mòn và giảm độ chói. Đường vân dạng lưới thiết kế phù hợp với tay cầm |  |  | Chiếc | 20 | 6 | 26
| 9 | V1004.3 | Kẹp cầm máu lưỡng cực (kẹp thẳng) | Kẹp thẳng. Kích thước đầu 0,4-0,7mm. Được phủ lớp chống mài mòn và giảm độ chói. Đường vân dạng lưới thiết kế phù hợp với tay cầm |  |  | Chiếc | 25 | 7 | 32
5 |  | V1005 | Bơm hút chân không và ống hút
| 10 | V1005.1 | Bơm hút chân không bằng tay loại 1 van | Dung tích 60ml, dùng được nhiều lần. Chất liệu: Nhựa không chứa latex. Áp lực hút chân không 610-660 mmHg. |  |  | Cái | 15 | 4 | 19
| 11 | V1005.2 | Ống hút dùng cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van | Ống hút dùng 1 lần dung cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van. Chất liệu: nhựa polyethylene. Các cỡ: 4mm; 5mm; 6mm. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 150 | 45 | 195
6 | 12 | V1006 | Kim đốt sóng cao tần loại 1 kim | Bộ gồm 01 kim, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối, kim đốt có hệ thống làm lạnh bên trong. Kích thước: - Cỡ 15G: + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 20cm: đầu phát nhiệt 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 25 cm, 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20; 30; 40 (mm). - Cỡ 16G: + Chiều dài 25cm; 30cm; 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 5; 10; 15; 20; 25; 30 (mm). - Cỡ 17G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4mm + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 20cm: đầu phát nhiệt 10; 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 25 cm, 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 10; 20; 30; 40 (mm). - Cỡ 18G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4; 5; 7; 10; 15 (mm). + Chiều dài 10 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20 (mm). + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20; 30 (mm). - Cỡ 19G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4; 5; 7; 10; 15; 20 (mm). + Chiều dài 10 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20 (mm). Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  |  | Cái | 120 | 36 | 156
7 | 13 | V1007 | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu đốt | Bộ gồm 01 kim, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kích thước: - Cỡ 15G: + Chiều dài 10cm; 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 16G: + Chiều dài 7cm; 8cm; 10cm; 12cm; 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 17G: + Chiều dài 10cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm. + Chiều dài 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 18G: + Chiều dài 7cm; 10cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm. + Chiều dài 15cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  |  | Cái | 5 | 1 | 6
8 | 14 | V1008 | Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim | Bộ gồm chùm 03 kim có thể tách rời, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kích thước: - Cỡ 15G: chiều dài 15cm; 20cm; với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm. - Cỡ 17G: chiều dài 15cm; 20cm; với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm. Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  |  | Cái | 1 | 0 | 1
9 | 15 | V1009 | Kim đốt sóng cao tần lưỡng cực | Loại kim đơn, Kim có hệ thống làm mát bên trong thân kim. Dùng được cho cả bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim, phụ nữ có thai. Cỡ 17G; chiều dài kim đốt 70mm, 100mm; với mỗi chiều dài kim đốt có đầy đủ đầu phát nhiệt 12mm, 14mm, 16mm. Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  |  | Cái | 1 | 0 | 1
10 | 16 | V1010 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 2,5cm x 5m | Kích thước 2,5cm x 5m. Chất liệu băng: vải dệt từ cellulose acetate (taffeta), xé được bằng tay; không bị sót keo khi tháo băng; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Khối phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm; Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  |  | Cuộn | 500 | 150 | 650
11 | 17 | V1011 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 5cm x 5m | Kích thước 5cm x 5m. Chất liệu băng: vải dệt từ cellulose acetate (taffeta), xé được bằng tay; không bị sót keo khi tháo băng; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Khối phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm; Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  |  | Cuộn | 7000 | 2100 | 9100
12 | 18 | V1012 | Băng dính giấy y tế | Kích thước 2,5cm x (≥9,1)m. Chất liệu: Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. Nền giấy : 75-85%, nền keo Acrylate 25-30%. Dính tốt trên da ẩm. Lõi giấy. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1). |  |  | Cuộn | 300 | 90 | 390
13 | 19 | V1013 | Băng dính lụa y tế | Kích thước: 5cm x (≥9,1)m. Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. Nền Aceta teffeta 30 - 60%; Keo Acrylate 20-40% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. Chống thấm nước. Lõi giấy. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  |  | Cuộn | 3000 | 900 | 3900
14 | 20 | V1014 | Bao cao su tránh thai | Chất liệu cao su thiên nhiên. |  |  | Cái | 5000 | 1500 | 6500
15 | 21 | V1015 | Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Có bộ phận điều chỉnh dòng chảy gồm máng và con lăn. Thể tích buồng nhỏ giọt ≥ 8,5ml, màng lọc dịch ≤15µm. Có đầu nối luer lock. Có bầu cao su tiếp thuốc. Độ dài dây truyền ≥1500mm. Kim 2 cánh bướm. Vô trùng từng cái. | Việt Nam |  | Bộ | 400000 | 120000 | 520000
16 | 22 | V1016 | Bộ dây truyền dịch kim thường | Có bộ phận điều chỉnh dòng chảy gồm máng và con lăn. Thể tích buồng nhỏ giọt ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Độ dài dây truyền ≥ 1500mm. Vô trùng từng cái. | Việt Nam |  | Bộ | 10000 | 3000 | 13000
17 | 23 | V1017 | Bộ giác hơi | Ống giác hơi làm bằng nhựa trong. Bơm hút chân không làm bằng nhựa |  |  | Bộ | 30 | 9 | 39
18 | 24 | V1018 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam |  | Cái | 65500 | 19650 | 85150
19 | 25 | V1019 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml. Kim các cỡ 23G, 25G. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam |  | Cái | 400000 | 120000 | 520000
20 | 26 | V1020 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam |  | Cái | 200000 | 60000 | 260000
21 | 27 | V1021 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam |  | Cái | 35000 | 10500 | 45500
22 | 28 | V1022 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, không xoắn. Vô trùng từng cái. |  |  | Cái | 2000 | 600 | 2600
23 | 29 | V1023 | Bơm tiêm điện (có xoắn) | Bơm tiêm nhựa 50ml, có xoắn. Sử dụng với máy tiêm điện. | Việt Nam |  | Cái | 6000 | 1800 | 7800
24 | 30 | V1024 | Bông hút nước y tế | Thành phần: Bông tự nhiên tinh chế (Bông xơ, 100% cotton). Yêu cầu: độ ẩm: ≤ 8%; tốc độ hút nước: <8 giây; khả năng hút nước: ≥ 20 g nước/g bông; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính. |  |  | Kg | 700 | 210 | 910
25 | 31 | V1025 | Can đựng chất thải | Chất liệu bằng nhựa. Dung tích 5 lít |  |  | Can | 200 | 60 | 260
26 | 32 | V1026 | Can đựng hoá chất | Chất liệu bằng nhựa. Có vòi, dung tích 10 lít |  |  | Can | 30 | 9 | 39
27 | 33 | V1027 | Canuyn mở khí quản | Có bóng. Cỡ 3mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm; 8mm; 8,5mm; 9mm. |  |  | Cái | 65 | 19 | 84
28 | 34 | V1028 | Cassette chuyển đúc bệnh phẩm có nắp | Chất liệu nhựa.Thiết kế một mảnh và chốt cài cho phép thao tác bằng một tay thuận tiện và giúp đóng lại nắp chắc chắn. Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5mm × 1mm. Mặt viết nghiêng góc 45 độ. |  |  | Cái | 40000 | 12000 | 52000
29 | 35 | V1029 | Cassette nhựa xử lý mô | Có lỗ hình chữ nhật kích thước 5mm x 1mm. Với hai vùng dán nhãn lớn ở hai bên hộp và một mặt viết nghiêng phía trước góc 45 độ, phù hợp với hầu hết các máy in. Thiết kế bốn ngăn, để xử lý/ nhúng bốn mẫu mô cùng một lúc. |  |  | Cái | 5000 | 1500 | 6500
30 | 36 | V1030 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Có đường cản quang. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Bộ | 1145 | 343 | 1488
31 | 37 | V1031 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 03 nòng | Có đường cản quang. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Bộ | 242 | 72 | 314
32 | 38 | V1032 | Chỉ thị hóa học đa thông số | Dùng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C đến 135 độ C. |  |  | Miếng | 2000 | 600 | 2600
33 | 39 | V1033 | Clip cầm máu xoay 1 chiều (Loại kèm tay cầm) | Đường kính mở rộng tối đa ≥11mm. Đóng mở được nhiều lần. Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. |  |  | Cái | 250 | 75 | 325
34 | 40 | V1034 | Đầu côn xanh | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 1000ul. |  |  | Cái | 10000 | 3000 | 13000
35 | 41 | V1035 | Dây dẫn đường (guide wire) (đường kính 0,032 inch) | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu Nitinol phủ Hydrophilic; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥150cm; đường kính 0,032 inch. |  |  | Cái | 5 | 1 | 6
36 | 42 | V1036 | Dây dẫn đường (guide wire) (đường kính 0,035 inch) | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu thép không gỉ phủ PTFE; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥125cm; đường kính 0,035 inch. |  |  | Cái | 5 | 1 | 6
37 | 43 | V1037 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Kích thước: 5 ID x 7 OD; 7 ID x 10 OD. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 1500 | 450 | 1950
38 | 44 | V1038 | Dây hút dịch | Các số 5 - 18. Chất liệu: nhựa PVC. Độ dài ≥500mm. Không có nắp, không nhánh. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 3000 | 900 | 3900
39 | 45 | V1039 | Dây thở oxy | Các cỡ trẻ em, người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥2m. |  |  | Cái | 6000 | 1800 | 7800
40 | 46 | V1040 | Điếu ngải | Thành phần gồm lá ngải cứu sấy, nghiền nát, được cuộn lại thành hình điếu. |  |  | Cái | 8000 | 2400 | 10400
41 | 47 | V1041 | Gạc hút y tế | Thành phần: gạc dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2. |  |  | Mét | 25000 | 7500 | 32500
42 | 48 | V1042 | Gạc phẫu thuật 20cm x 20cm x 3 lớp vô trùng | Kích thước: 20cm x 20cm x 3 lớp. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 60600 | 18180 | 78780
43 | 49 | V1043 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng | Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 20000 | 6000 | 26000
44 | 50 | V1044 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. |  |  | Cái | 15000 | 4500 | 19500
45 | 51 | V1045 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 40cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. |  |  | Cái | 10000 | 3000 | 13000
46 | 52 | V1046 | Găng kiểm tra | Chất liệu cao su, có bột. Các cỡ S, M, L, XL… |  |  | Đôi | 100000 | 30000 | 130000
47 | 53 | V1047 | Găng kiểm tra có bột | Chất liệu cao su, có bột, chưa tiệt trùng. Các cỡ S, M, L, XL… |  |  | Đôi | 300000 | 90000 | 390000
48 | 54 | V1048 | Găng kiểm tra không bột | Chất liệu cao su, không bột . Các cỡ S, M, L, XL… |  |  | Đôi | 2000 | 600 | 2600
49 | 55 | V1049 | Găng tay phẫu thuật | Chất liệu cao su latex. Tiệt trùng. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. |  |  | Đôi | 15000 | 4500 | 19500
50 | 56 | V1050 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu cao su latex. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. |  |  | Đôi | 25000 | 7500 | 32500
51 | 57 | V1051 | Găng y tế khám sản | Dài ≥ 39 cm. |  |  | Đôi | 400 | 120 | 520
52 | 58 | V1052 | Giấy in tem nhãn | Kích thước (≥50)mm x (≥25) mm,… |  |  | Cuộn | 300 | 90 | 390
53 | 59 | V1053 | Giấy in tem nhãn (Cuộn dài ≥30m) | Kích thước (≥80)mm x (≥50) mm. Cuộn dài ≥30m. |  |  | Cuộn | 150 | 45 | 195
54 | 60 | V1054 | Giấy lọc cho hộp hấp | Đường kính ≥190mm |  |  | Cái | 20 | 6 | 26
55 | 61 | V1055 | Giấy Parafilm | Kích thước: 4" x 125' (10cm x 38m). |  |  | Cuộn | 8 | 2 | 10
56 | 62 | V1056 | Hộp lưu bệnh phẩm | Kích thước: 41cm x 26cm x 17,5 cm. Chất liệu bằng nhựa. |  |  | Hộp | 200 | 60 | 260
57 | 63 | V1057 | Hộp lưu tiêu bản | Kích thước: 26cm x 18cm x 14 cm. Chất liệu bằng nhựa. |  |  | Hộp | 500 | 150 | 650
58 | 64 | V1058 | Khẩu trang phẫu thuật | Khẩu trang thiết kế có nếp gấp, đảm bảo che kín mũi và miệng. Thành phần: - Lớp ngoài: Vải không dệt không thấm nước. - Lớp giữa: Giấy lọc khuẩn không thấm. - Lớp trong: Vải không dệt hút ẩm. - Dây buộc đầu: vải không dệt, dây đeo chắc chắn. - Nẹp mũi nhựa dễ định hình, uốn nắn. Kích thước: 17,5 x 9 cm (± 5%). Độ bung tối đa của khẩu trang theo chiều rộng: 16,5 cm (±5%). Hiệu suất lọc khuẩn: ≥ 95%. Hiệu suất lọc hạt: ≥ 95%. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 45000 | 13500 | 58500
59 | 65 | V1059 | Khóa 3 chạc | Có dây nối dài 10cm, 25cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ |  | Cái | 30000 | 9000 | 39000
60 | 66 | V1060 | Kim cấy chỉ | Các cỡ: 0,7 x 63 mm; 0,8 x 63 mm; 0,9 x 63 mm. Thân kim và lõi kim được làm từ thép không rỉ. |  |  | Cái | 18000 | 5400 | 23400
61 | 67 | V1061 | Kim dẫn đường | Kim dẫn đường dùng trong sinh thiết bán tự động. Kích thước: - Cỡ 16G: chiều dài 5; 10; 15; 20 (cm). - Cỡ 17G: chiều dài 5;10;15 (cm). - Cỡ 18G: chiều dài 5;10;15;20 (cm) Kim sắc, làm bằng vật liệu thép không gỉ. Kim có vạch chia độ để xác định độ sâu. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 600 | 180 | 780
62 | 68 | V1062 | Kim dây định vị u vú | Dùng trong sinh thiết vú, để xác định đúng vị trí u. Kích thước 20G và 21G, chiều dài từ 60mm tới 160mm. |  |  | Cái | 70 | 21 | 91
63 | 69 | V1063 | Kim hút hóa chất | Dùng cho máy hóa mô miễn dịch. Kim hút hóa chất, phân phối thuốc thử lên các tiêu bản. |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
64 | 70 | V1064 | Kim sinh thiết bán tự động | Kim sinh thiết bán tự động kèm kim dẫn đường. Kim có 2 độ sâu lấy mẫu 10mm và 20mm. Có rãnh lấy mẫu và ống thông, có vạch đánh dấu độ sâu cm (bắt đầu từ 2cm và cách mỗi 1cm). Thiết kế đầu kim tăng âm và giảm chấn thương. Nút bấm lấy mẫu thao tác nhẹ nhàng. Kim dẫn đường: mũi kim sắc. Các cỡ: - Cỡ 14G, 16G, 20G: với mỗi cỡ kim có đầy đủ các kích thước chiều dài kim 10 cm, 15cm, 16cm, 20cm. - Cỡ 18G: chiều dài kim 10cm, 15cm, 16cm, 20cm, 25cm. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ |  | Cái | 1000 | 300 | 1300
65 | 71 | V1065 | Kim sinh thiết | Hệ thống bán tự động với 2 độ xuyên sâu (10mm và 20mm). Vạch đánh dấu độ sâu trên ống thông; điểm đánh dấu cản tia X, sóng siêu âm bên trong. Nút bấm lấy mẫu thao tác nhẹ nhàng. Các cỡ: 14G, 16G,18G, 20G; với mỗi cỡ kim có đầy đủ các kích thước chiều dài kim 07cm, 10cm, 15 cm, 18cm, 20cm, 25cm. Tiệt trùng. Kèm kim dẫn đường: đầu kim 3 mặt vát, mũi kim sắc, có nút trượt đánh dấu độ sâu và đầu luer lock, có vạch đánh dấu dưới siêu âm. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ |  | Cái | 1000 | 300 | 1300
66 | 72 | V1066 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥160cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  |  | Cái | 30 | 9 | 39
67 | 73 | V1067 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥150cm, tương thích với kênh ống soi ≥2mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
68 | 74 | V1068 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (tương thích với kênh ống soi 2mm) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥160cm, tương thích với kênh ống soi 2mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
69 | 75 | V1069 | Kìm sinh thiết nội soi đại tràng (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥230cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  |  | Cái | 30 | 9 | 39
70 | 76 | V1070 | Kìm sinh thiết nội soi đại tràng (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥230cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
71 | 77 | V1071 | Kìm sinh thiết nội soi phế quản (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥ 120cm, ≥ 160cm; đường kính làm việc ≥1,8 mm; tương thích với kênh ống soi 2mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
72 | 78 | V1072 | Kìm sinh thiết nội soi phế quản (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥ 100cm; đường kính làm việc ≥1,8 mm; tương thích với kênh ống soi 2mm. |  |  | Cái | 5 | 1 | 6
73 | 79 | V1073 | Kim tiêm | Các cỡ: 18G; 23G;… |  |  | Cái | 300000 | 90000 | 390000
74 | 80 | V1074 | Lam kính mài | Kích thước: (≥ 25,4) x (≥76,2) mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. Hộp ≥ 50 chiếc. |  |  | Hộp | 2660 | 798 | 3458
75 | 81 | V1075 | Lam kính tĩnh điện | Lam kính dùng trong hóa mô miễn dịch để gắn các phần mô cố định bằng formalin, đúc parafin. Kích thước 75mm x 25mm x 1 mm. |  |  | Cái | 20000 | 6000 | 26000
76 | 82 | V1076 | Lam kính nhuộm hóa mô miễn dịch | Được sử dụng trong phòng thí nghiệm để gắn các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE). Tấm kính thủy tinh có lớp phủ để bám dính các phần mô được cố định bằng formalin, đúc trong parafin để sử dụng trong hóa mô miễn dịch. Kích thước: 75 mm x 25 mm x 1 mm, vùng nhãn sơn trắng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 20000 | 6000 | 26000
77 | 83 | V1077 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm có nắp | Nhựa trắng trong, có thìa lấy bệnh phẩm bên trong. |  |  | Cái | 1000 | 300 | 1300
78 | 84 | V1078 | Lọc vi khuẩn, lọc vi rút | Lọc vi khuẩn, vi rút cho đường hô hấp. Hiệu quả lọc vi khuẩn ≥99.9999%. Hiệu quả lọc vi rút ≥99.999%. |  |  | Cái | 6000 | 1800 | 7800
79 | 85 | V1079 | Lọng thắt cuống polyp | Độ mở từ 20; 30; 40mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
80 | 86 | V1080 | Lưỡi dao mổ các số | Các cỡ: 10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23; 24. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 15000 | 4500 | 19500
81 | 87 | V1081 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ, độ cắt nghiêng lưỡi dao ≥35 độ. Kích thước dao: (≥80mm) x (≥8mm) x (≥0,25mm). Lưỡi dao cắt được bệnh phẩm, tủy xương, xương và mô. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 5000 | 1500 | 6500
82 | 88 | V1082 | Lưới phẫu thuật | Kích thước(≥15) x (≥15)cm. |  |  | Cái | 20 | 6 | 26
83 | 89 | V1083 | Mặt nạ thở oxy khí dung | Các cỡ M, L, XL. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. |  |  | Cái | 2000 | 600 | 2600
84 | 90 | V1084 | Miếng xốp giữ mẫu | Dùng giữ các mẫu yên tại chỗ trong suốt quá trình xử lý mô. Phù hợp với tất cả các loại cassette |  |  | Cái | 30000 | 9000 | 39000
85 | 91 | V1085 | Mũ phẫu thuật | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm nước ≥14gam/m2, chất liệu 100% PP; dây thun đôi. Kích thước mũ : Rộng 2,2 - 2,5cm x dài 19-21cm. Đường kính mũ khi kéo căng: 47,5 - 52cm. Đường kính ở trạng thái nghỉ: 15 - 20cm. Tiệt trùng. |  |  | Cái | 51500 | 15450 | 66950
86 | 92 | V1086 | Ngáng miệng dùng trong nội soi dạ dày | Loại dùng nhiều lần. Các cỡ: người lớn, trẻ em; độ mở 16mm, 20mm. |  |  | Cái | 50 | 15 | 65
87 | 93 | V1087 | Ống dẫn lưu màng phổi | Ống dẫn lưu màng phổi làm bằng chất liệu PVC. Cỡ 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 (FG). Tiệt trùng. |  |  | Cái | 50 | 15 | 65
88 | 94 | V1088 | Ống nghiệm nhựa có nắp có nhãn | Có nắp, trên ống có nhãn. Kích thước ống: (≥12mm) x (≥75mm). Đựng ≥ 5ml mẫu. |  |  | Cái | 15000 | 4500 | 19500
89 | 95 | V1089 | Ống xét nghiệm nước tiểu | Chất liệu nhựa, có nắp. Kích thước (≥)10cm x (≥)1,6cm. |  |  | Cái | 16000 | 4800 | 20800
90 | 96 | V1090 | Que thử đường huyết | Thành phần: Glucose oxidase. Loại mẫu xét nghiệm: máu tươi toàn phần từ mao mạch. Khoảng đo đường huyết: 1,1-33,3mmol/L (20-600mg/dL). Dùng với máy đo đường huyết. |  | Yêu cầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hoá trúng thầu | Test | 6000 | 1800 | 7800
91 | 97 | V1091 | Sonde foley 2 nhánh các số | Các cỡ: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26FR, 28Fr, 30Fr. |  |  | Cái | 2500 | 750 | 3250
92 | 98 | V1092 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Các cỡ: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24 Fr. |  |  | Cái | 200 | 60 | 260
93 | 99 | V1093 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng, que gỗ | Chiều dài ≥175mm. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. |  |  | Cái | 1200 | 360 | 1560
94 | 100 | V1094 | Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước | Dùng để kiểm tra chất lượng và khả năng vận hành của máy hấp ướt. Khổ giấy A4 hoặc A5 |  |  | Tờ | 180 | 54 | 234
95 | 101 | V1095 | Tay cầm clip | Đường kính tối đa ≥2,75mm; phù hợp với kênh làm việc 2,8mm; chiều dài làm việc 1950mm; 2300mm. |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
96 | 102 | V1096 | Tay cầm gắn lọng thắt polyp | Dụng cụ thắt cuống polyp loại có vỏ nhựa: đường kính ngoài ≥2,7mm; loại không có vỏ nhựa: đường kính ngoài ≥2,1mm. Phù hợp với đường kính kênh làm việc 2,8mm; chiều dài làm việc 1650 hoặc 2300mm. |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
97 | 103 | V1097 | Tay dao hàn mạch máu (hàm đầu cong) | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu cong, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Trục dao quay 350 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Chiếc | 150 | 45 | 195
98 | 104 | V1098 | Tay dao hàn mạch máu (hàm đầu tù) | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu tù, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Trục dao quay 180 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Chiếc | 150 | 45 | 195
99 | 105 | V1099 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ mở, hàm phủ nano chống dính, chiều dài thân dao ≥23cm, đường kính thân dao 5mm, độ cong hàm 22 độ. Trục dao quay 350 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ |  | Chiếc | 42 | 12 | 54
100 | 106 | V1100 | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 1 giờ bằng hơi nước | Ống thử sinh học có chứa Geobacillus stearothermophilus. Dùng để kiểm tra chất lượng cho cả mẻ hấp- kiểm soát khối. Dùng cho tiệt khuẩn hơi nước khoảng 132° C-135°C. Dùng cho máy ủ sinh học 490-3M. |  |  | Ống | 180 | 54 | 234
101 | 107 | V1101 | Túi camera vô trùng | Thành phần: 01 túi nylon có dây cotton, 01 ống nylon có dây cột. Kích thước túi (≥ 9cm) x (≥14cm), kích thước ống (≥18cm) x (≥230cm). Vô trùng. |  |  | Cái | 2500 | 750 | 3250
102 | 108 | V1102 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 100mm x 200m | Kích thước: 100mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  |  | Cuộn | 22 | 6 | 28
103 | 109 | V1103 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m | Kích thước: 150mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  |  | Cuộn | 16 | 4 | 20
104 | 110 | V1104 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 200mm x 200m | Kích thước: 200mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  |  | Cuộn | 13 | 3 | 16
105 | 111 | V1105 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 250mm x 200m | Kích thước: 250mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  |  | Cuộn | 12 | 3 | 15
106 | 112 | V1106 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 300mm x 200m | Kích thước: 300mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp |  |  | Cuộn | 18 | 5 | 23
107 | 113 | V1107 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 350mm x 200m | Kích thước: 350mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp |  |  | Cuộn | 18 | 5 | 23
108 | 114 | V1108 | Túi zip (Kích thước: 12cm x 17 cm) | Kích thước: 12cm x 17 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  |  | Kg | 800 | 240 | 1040
109 | 115 | V1109 | Túi zip (Kích thước: 18cm x 26 cm) | Kích thước: 18cm x 26 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  |  | Kg | 500 | 150 | 650
110 | 116 | V1110 | Túi zip (Kích thước: 20cm x 28 cm) | Kích thước: 20cm x 28 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  |  | Kg | 300 | 90 | 390
111 | 117 | V1111 | Túi zip (Kích thước: 25cm x 35 cm) | Kích thước: 25cm x 35 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  |  | Kg | 400 | 120 | 520
112 | 118 | V1112 | Túi zip (Kích thước: 30cm x 40 cm) | Kích thước: 30cm x 40 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  |  | Kg | 300 | 90 | 390
113 | 119 | V1113 | Vợt hớt dị vật | Đường kính ≤3mm; chiều dài làm việc ≥230cm. Độ mở của vợt 4x8cm. |  |  | Cái | 1 | 0 | 1
114 | 120 | V1114 | Kìm kẹp cầm máu | Độ mở ngàm 6,3mm hoặc 6,5mm; chiều dài làm việc 165cm, 230cm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
115 |  | V1115 | Bộ dụng cụ lưỡng cực
| 121 | V1115.1 | Hàm forceps lưỡng cực | Hàm kẹp lưỡng cực, độ rộng hàm 3mm. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥33cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 10 | 3 | 13
| 122 | V1115.2 | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 5 | 1 | 6
| 123 | V1115.3 | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 5 | 1 | 6
| 124 | V1115.4 | Tay cầm cho dụng cụ lưỡng cực | Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. Dùng cho hàm forceps lưỡng cực. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 5 | 1 | 6
116 |  | V1116 | Bộ tay cắt và điện cực
| 125 | V1116.1 | Điện cực cầm máu (mũi nhọn) | Điện cực cầm máu đơn cực hình mũi nhọn, sử dụng nhiều lần. Dùng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 3 | 0 | 3
| 126 | V1116.2 | Điện cực đơn cực hình con lăn | Điện cực đơn cực hình con lăn, đường kính ≥5 mm, sử dụng nhiều lần. Dùng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 10 | 3 | 13
| 127 | V1116.3 | Điện cực cắt | Điện cực cắt đơn cực hình vòng, 24/26Fr. Sử dụng cho bộ tay cắt. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 40 | 12 | 52
| 128 | V1116.4 | Bộ tay cắt | Tay cắt đơn cực cắt bằng cơ chế kẹp ngón tay. Hỗ trợ vòng ngón cái có thể di chuyển. Ở vị trí nghỉ điện cực ở ngoài vỏ. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 3 | 0 | 3
117 |  | V1117 | Vỏ trong và vỏ ngoài ống soi
| 129 | V1117.1 | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt loại xoay được | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, cỡ 26 Fr, có đường dịch vào và ra. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 3 | 0 | 3
| 130 | V1117.2 | Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu | Vỏ trong xoay được, có bọc cách điện bằng ceramic, cỡ 26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 3 | 0 | 3
118 |  | V1118 | Bộ trocar cỡ 6 mm
| 131 | V1118.1 | Nòng trocar (cỡ 6mm) | Nòng trocar đầu hình tháp, cỡ 6 mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
| 132 | V1118.2 | Van trocar cỡ 6mm | Van trocar cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc tự động. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 10 | 3 | 13
| 133 | V1118.3 | Vỏ trocar cỡ 6mm | Vỏ trocar, cỡ 6 mmm, chiều dài ≥ 10,5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 10 | 3 | 13
119 |  | V1119 | Bộ trocar cỡ 11mm
| 134 | V1119.1 | Nòng trocar (đầu tù) | Nòng trocar đầu tù, cỡ 11mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 4 | 1 | 5
| 135 | V1119.2 | Nòng trocar (đầu hình tháp) | Nòng trocar đầu hình tháp, cỡ 11mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 4 | 1 | 5
| 136 | V1119.3 | Van trocar cỡ 11mm | Van trocar cỡ 11 mm, có thể mở bằng tay hoặc tự động. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 8 | 2 | 10
| 137 | V1119.4 | Vỏ trocar cỡ 11mm | Vỏ trocar, cỡ 11 mmm, chiều dài ≥ 10,5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 8 | 2 | 10
120 | 138 | V1120 | Tay cầm forceps không khóa | Tay cầm bằng nhựa, có vỏ bọc cách điện, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 20 | 6 | 26
121 | 139 | V1121 | Tay cầm bằng nhựa, có khóa | Tay cầm bằng nhựa, có bọc cách điện, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 20 | 6 | 26
122 | 140 | V1122 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 26mm) | Hàm forceps kẹp, có răng cưa, hàm dài 26 mm, mở cửa sổ, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 20 | 6 | 26
123 | 141 | V1123 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 14mm) | Hàm forceps kẹp, nhiều răng, độ rộng hàm 4,8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 4 | 1 | 5
124 | 142 | V1124 | Hàm kẹp và phẫu tích | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 4 | 1 | 5
125 | 143 | V1125 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 27mm) | Hàm forceps kẹp, không gây tổn thương, hàm dài 27 mm, có lỗ, cong, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 8 | 2 | 10
126 | 144 | V1126 | Dây cao tần đơn cực | Chân cắm cỡ 4 mm, chiều dài ≥ 300 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 40 | 12 | 52
127 | 145 | V1127 | Dây cao tần lưỡng cực | Dây cao tần lưỡng cực, khoảng cách giữa 2 chân cắm 22 mm, chiều dài ≥ 3m. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 40 | 12 | 52
128 | 146 | V1128 | Dây dẫn khí CO2 từ máy vào ổ bụng | Dây dẫn khí CO2 có phin lọc khí, dài ≥ 3m, vô trùng, 2 mặt kị nước. Dùng với máy bơm khí. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
129 | 147 | V1129 | Dây tưới hút dịch | Chất liệu silicone, hút tưới từ thiết bị vào bình, có thể tiệt trùng bằng hơi nước | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
130 | 148 | V1130 | Điện cực cắt và cầm máu | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 6 | 1 | 7
131 | 149 | V1131 | Lưỡi kéo cong | Lưỡi kéo cong, hoạt động kép, có răng cưa, dạng thìa, hàm dài ≥ 20 mm. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
132 | 150 | V1132 | Nắp cao su (dùng cho trocar cỡ 11 mm) | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 11 mm. |  |  | Cái | 100 | 30 | 130
133 | 151 | V1133 | Nắp cao su (dùng cho trocar cỡ 6 mm) | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 6 mm. |  |  | Cái | 300 | 90 | 390
134 | 152 | V1134 | Nắp giảm khẩu kính | Cỡ 11/5 mm. Sử dụng với trocar. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 6 | 1 | 7
135 | 153 | V1135 | Ống hút và tưới dùng trong nội soi ổ bụng | Ống hút và tưới, bề mặt chống loá, có lỗ bên hông, van khoá điều khiển bằng một tay. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, dài ≥36cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
136 | 154 | V1136 | Ống kính soi | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài ≥ 30 cm, chiều dài tổng thể ≥ 355mm, hấp tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 4 | 1 | 5
137 | 155 | V1137 | Vỏ ngoài bằng kim loại | Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chiếc | 20 | 6 | 26
138 | 156 | V1138 | Kìm kẹp kim hàm cong trái | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, cỡ 5mm, dài ≥ 330mm. Có kênh tưới rửa có khóa luer-lock, tay cầm xỏ ngón. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
139 | 157 | V1139 | Kìm kẹp kim hàm thẳng | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5mm, dài ≥ 330mm. Có kênh tưới rửa có khóa luer-lock, tay cầm xỏ ngón. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Cái | 6 | 1 | 7
140 | 158 | V1140 | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động (thể tích 100ml) | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động, thể tích 100ml. -Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa PP. Bầu chứa thuốc làm bằng cao su isoprene. Dây truyền bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Bộ lọc khí và lọc hạt chất liệu Polyethersulfone (PES) - Tốc độ truyền: 2ml/ giờ (± 5%). - Bầu chứa thuốc có vạch chia thể tích để theo dõi lượng thuốc đã được truyền cho bệnh nhân; Vỏ có khả năng bảo vệ khỏi tia UV. - Dây truyền có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động; có bộ lọc khí và lọc hạt 0,2µm (± 5%). - Cổng bơm thuốc có tích hợp van 1 chiều chống trào ngược - Tiệt khuẩn. - Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  |  | Cái | 850 | 255 | 1105
141 | 159 | V1141 | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch có dung tích chứa thuốc 400ml. Dải tốc độ: 0;1;2;4;6;8;10;12;14 (ml/h). Vỏ có vạch chia thể tích giúp kiểm tra lượng thuốc còn lại trong bơm. Cổng nạp thuốc nằm trên bơm giúp dễ dàng bơm thuốc vào. Bộ điều chỉnh dạng quay số, có tính năng khóa hai lần và nắp khóa ngăn bệnh nhân tự thay đổi tốc độ bơm. Có bộ lọc khí ≤ 1,2 µm. Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP, được tráng lớp chống tia UV trên bơm và dây truyền. |  |  | Cái | 400 | 120 | 520
142 | 160 | V1142 | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động (thể tích 250ml) | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động, thể tích 250ml. -Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa PP. Bầu chứa thuốc làm bằng cao su isoprene. Dây truyền bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Bộ lọc khí và lọc hạt chất liệu Polyethersulfone (PES) - Tốc độ truyền: 2ml/ giờ (± 5%). - Bầu chứa thuốc có vạch chia thể tích để theo dõi lượng thuốc đã được truyền cho bệnh nhân; Vỏ có khả năng bảo vệ khỏi tia UV. - Dây truyền có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động; có bộ lọc khí và lọc hạt 0,2µm (± 5%). - Cổng bơm thuốc có tích hợp van 1 chiều chống trào ngược - Tiệt khuẩn. - Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (2) |  |  | Cái | 400 | 120 | 520
143 | 161 | V1143 | Bơm truyền dịch (dùng 1 lần) | Bơm truyền dịch có dung tích chứa thuốc 400ml. Dải tốc độ: 0;0,5;1;2;3;4;5;6;7 (ml/h). Vỏ có vạch chia thể tích giúp kiểm tra lượng thuốc còn lại trong bơm. Cổng nạp thuốc nằm trên bơm giúp dễ dàng bơm thuốc vào. Bộ điều chỉnh dạng quay số, có tính năng khóa hai lần và nắp khóa ngăn bệnh nhân tự thay đổi tốc độ bơm. Có bộ lọc khí ≤ 1,2 µm. Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP, được tráng lớp chống tia UV trên bơm và dây truyền. |  |  | Cái | 200 | 60 | 260
144 | 162 | V1144 | Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt | Chiều dài dây ≥150cm; đường kính trong dây 3 mm. Có bộ điều chỉnh giọt từ 3ml/h - 270ml/h. Có khóa kẹp dừng truyền dịch tạm thời mà không cần chỉnh lại tốc độ truyền. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn luer lock. Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP. |  |  | Cái | 3395 | 1018 | 4413
145 | 163 | V1145 | Bộ dây truyền thuốc kháng sinh và thuốc hóa trị liệu | Dây truyền dài ≥ 150cm, đường kính trong 3mm (± 5%); chất liệu polyurethane không chứa PVC, DEHP. Buồng nhỏ giọt hai ngăn cứng và mềm, 20 giọt/ml. Van thông khí có màng lọc, có chức năng lọc vi khuẩn và virus. Có màng lọc tiểu phân 15µm (± 5%), màng lọc dịch 0,2 µm (± 5%) hạn chế bám dính protein. Đầu nối vặn xoắn luer-lock. |  |  | Cái | 840 | 252 | 1092
146 | 164 | V1146 | Bộ dây truyền dịch tránh ánh sáng | Dây truyền dịch tránh ánh sáng chất liệu polyurethane; chiều dài dây ≥ 180 cm, có khả năng tránh ánh sáng; đường kính trong 3mm (± 5%). Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm; có màng chặn khí kích thước 15 µm (± 5%) tự động ngưng truyền khi hết dịch và ngăn không khí đi vào bệnh nhân, có khả năng lọc các hạt tiểu phân kích thước 3 µm. Đầu khóa vặn luerlock có màng chặn dịch hydrophobic tự động đuổi khí và ngăn dịch chảy ra ngoài. Van thông khí chịu được áp lực ≥ 0,2 bar, có màng lọc cấu tạo bằng sợi thủy tinh, có chức năng lọc vi khuẩn và virus. Có khe an toàn cắm đầu nhọn sau khi sử dụng. |  |  | Cái | 550 | 165 | 715
147 | 165 | V1147 | Bơm cho ăn | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc to lắp vừa dây cho ăn. | Việt Nam |  | Cái | 1200 | 360 | 1560
148 | 166 | V1148 | Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân và cút nối | Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân và cút nối |  |  | Cái | 36 | 10 | 46
149 | 167 | V1149 | Bát kền | Kích thước: Fi 8cm. |  |  | Cái | 180 | 54 | 234
150 | 168 | V1150 | Bộ đặt nội khí quản ánh sáng lạnh người lớn | Bóng đèn chân không sử dụng với nguồn sáng 2,7V; cho ánh sáng tốt trong vùng khám. Tay cầm làm bằng Crôm mạ kim loại. Bộ bao gồm: + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: 01 Cái + Cán tay cầm: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1). |  |  | Bộ | 21 | 6 | 27
151 | 169 | V1151 | Cặp mạch máu | Kích thước 14 - 20cm. |  |  | Cái | 40 | 12 | 52
152 | 170 | V1152 | Đè lưỡi Inox | Chất liệu: inox |  |  | Cái | 20 | 6 | 26
153 | 171 | V1153 | Đồng hồ oxy (van oxy) | Bộ gồm: van giảm áp và bình tạo ẩm |  |  | Bộ | 40 | 12 | 52
154 | 172 | V1154 | Hộp bông cầu | Được làm từ inox. Kích thước: Fi 8cm. |  |  | Cái | 180 | 54 | 234
155 | 173 | V1155 | Hộp chống sốc nhựa | Chất liệu bằng nhựa |  |  | Cái | 30 | 9 | 39
156 | 174 | V1156 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi 360mm x 185mm. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
157 | 175 | V1157 | Kéo cắt chỉ | Dài 12cm. Chất liệu inox. |  |  | Cái | 230 | 69 | 299
158 | 176 | V1158 | Kéo phẫu thuật | Dài 14cm, 16cm. Chất liệu inox. |  |  | Cái | 205 | 61 | 266
159 | 177 | V1159 | Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-16cm | Kích thước: 14cm, 16cm. |  |  | Cái | 425 | 127 | 552
160 | 178 | V1160 | Khay đựng dụng cụ 20x25x3cm | Kích thước: rộng 20cm x dài 25cm x cao 3cm. Chất liệu: thép không gỉ. |  |  | Cái | 95 | 28 | 123
161 | 179 | V1161 | Khay inox chữ nhật | Kích thước: rộng 30cm x dài 40cm. Chất liệu: thép không gỉ. |  |  | Cái | 30 | 9 | 39
162 | 180 | V1162 | Kìm cặp kim | Kích thước: ≥15cm. |  |  | Cái | 40 | 12 | 52
163 | 181 | V1163 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Chất liệu thép không gỉ, đầu kìm có răng. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
164 | 182 | V1164 | Trụ cắm panh inox | Chất liệu: inox. |  |  | Cái | 70 | 21 | 91
165 | 183 | V1165 | Huyết áp kế đồng hồ | Huyết áp cơ, gồm một đồng hồ và túi hơi. Tai nghe một dây. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1). |  |  | Bộ | 150 | 45 | 195
166 | 184 | V1166 | Panh hình tim 25cm | Chất liệu thép không gỉ, 25cm |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
167 | 185 | V1167 | Đồng hồ giảm áp 2 đồng hồ | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy. Gồm van giảm áp và 2 đồng hồ |  |  | Bộ | 7 | 2 | 9
168 | 186 | V1168 | Pank sinh thiết | Chất liệu inox |  |  | Cái | 3 | 0 | 3
169 | 187 | V1169 | Máy đo nồng độ oxy ngón tay SPO2 | Đo lượng oxy trong máu |  |  | Cái | 55 | 16 | 71
170 | 188 | V1170 | Kìm kẹp săng | Chất liệu inox. Các cỡ: 12cm - 18cm |  |  | Cái | 43 | 12 | 55
171 | 189 | V1171 | Kẹp răng chuột | Kích thước 16-18cm. Chất liệu inox |  |  | Cái | 20 | 6 | 26
172 | 190 | V1172 | Cán dao mổ các số | Dài 14cm; làm bằng thép không gỉ. |  |  | Cái | 10 | 3 | 13
173 | 191 | V1173 | Mỏ vịt | Chất liệu thép không gỉ. |  |  | Cái | 160 | 48 | 208
174 | 192 | V1174 | Panh cong thẳng, có mấu, không mấu | Chất liệu inox. Kích thước: 18-20cm |  |  | Cái | 295 | 88 | 383
175 | 193 | V1175 | Panh Farabuef | Kích thước 15cm, 02 cái/cặp. |  |  | Cặp | 2 | 0 | 2
176 | 194 | V1176 | Khay đựng dụng cụ | Kích thước: rộng 20cm x dài 30cm Chất liệu: thép không gỉ. |  |  | Cái | 125 | 37 | 162
177 | 195 | V1177 | Panh sát khuẩn đầu rắn | Dài 25cm. Chất liệu thép không gỉ |  |  | Cái | 40 | 12 | 52
178 | 196 | V1178 | Khay quả đậu | Chất liệu inox. Kích thước 13x20x2cm |  |  | Cái | 80 | 24 | 104
179 | 197 | V1179 | Túi đựng oxy | Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. Dung tích ≥ 42 lít |  |  | Túi | 12 | 3 | 15
180 | 198 | V1180 | Giá để ống nghiệm | Chất liệu nhựa, giá có từ 3 hàng lỗ trở lên, sử dụng phù hợp cho ống nghiệm có kích thước 1,6cm x10 cm |  |  | Cái | 21 | 6 | 27
181 | 199 | V1181 | Vỏ chai chứa oxy y tế | Dung tích 8-10 lít |  |  | Bình | 5 | 1 | 6
182 |  | H1001 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ
| 200 | H1001.1 | Hóa chất định lượng Estradiol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Estradiol. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 15 -5.200 pg/ml. Thành phần: các hạt thuận từ phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp biotin, chất cộng hợp kháng thể kháng estradiol- phosphatase kiềm. Hộp:(≤2) x (≤50 test) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  |  | Test | 1000 | 300 | 1300
| 201 | H1001.2 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Estradiol | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Estradiol. Thành phần: Estradiol ở các nồng độ khác nhau. Hộp (≥ 4mL) + ( ≥ 5)x (≥ 2mL) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  |  | Hộp | 2 | 0 | 2
| 202 | H1001.3 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH. Thành phần: hFSH ở các mức nồng độ khác nhau. Hộp: (≥6) x (≥ 4mL) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  |  | Hộp | 2 | 0 | 2
| 203 | H1001.4 | Hóa chất định lượng hFSH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hFSH. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,2 - 200 mIU/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG- kháng thể kháng hFSH, chất cộng hợp kháng thể kháng hFSH-phophataza kiềm. Hộp: (≤2) x (≤ 50 test) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  |  | Test | 1000 | 300 | 1300
| 204 | H1001.5 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch 3 mức | Dạng đông khô. Thành phần: Huyết thanh . Chứa các thông số: β-2-Microglobulin, CA15- 3, CA19-9, CA125, Growth Hormone (GH), Oestradiol, Paracetamol...Ổn định sau hoàn nguyên trong 7 ngày ở 2-8℃ hoặc 28 ngày tại -20℃. Lọ ≥ 5 ml. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ |  |  | Lọ | 60 | 18 | 78
| 205 | H1001.6 | Hóa chất định lượng CEA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CEA. Loại mẫu: Huyết thanh. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,1-1.000 ng/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA, liên hợp kháng thể kháng CEA liên kết với photphatase kiềm. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. Hộp ≥ 100 test |  |  | Test | 25000 | 7500 | 32500
183 | 206 | H1002 | Hóa chất định lượng Fibrinogen C | Hóa chất định lượng Fibrinogen dựa trên phương pháp Clauss. Thành phần: Dạng bột khô chứa thrombin. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ. Hộp: (≥10) x (≥2mL) hoặc tương đương. |  |  | Hộp | 30 | 9 | 39
184 | 207 | H1003 | Dung dịch rửa thường quy | Thành phần: chất lỏng có chứa các chất vô cơ và hữu cơ (2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride hoặc tương đương). Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ. Bình ≥ 4.000ml |  |  | Bình | 135 | 40 | 175
185 | 208 | H1004 | Hồng cầu mẫu | Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu. Hộp (≥2) x (≥ 10 ml) |  |  | Hộp | 120 | 36 | 156
186 | 209 | H1005 | Ống máu lắng | Ống lấy máu toàn phần để xác định định lượng tốc độ lắng của tế bào máu. Ống thủy tinh chân không chứa chất chống đông, nắp cao su. Mỗi ống chứa dung dịch natri citrat làm chất chống đông. Tương thích sử dụng trên máy đo tốc độ máu lắng Mixrate X20 của hãng Elitech Group- Hà Lan. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Ống | 1000 | 300 | 1300
187 | 210 | H1006 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để xác định độ nhạy cảm của các trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các kháng sinh. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Tương thích sử dụng trên máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Vitek2compact của hãng BioMerieux - Mỹ.Hộp ≥ 20 thẻ |  |  | Thẻ | 400 | 120 | 520
188 | 211 | H1007 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men. Thẻ gồm ≥47 thử nghiệm sinh hóa. Tương thích sử dụng trên máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Vitek2compact của hãng BioMerieux - Mỹ. Hộp ≥ 20 thẻ |  |  | Hộp | 25 | 7 | 32
189 | 212 | H1008 | Thạch UTI | Môi trường tạo màu nhằm chẩn đoán nhận biết và phân biệt các loại vi sinh vật gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Thành phần: peptone, chromogenic, agar. Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. |  |  | Đĩa | 500 | 150 | 650
190 | 213 | H1009 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. Thành phần: Huyết thanh người chứa CA 15-3. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥4 mL . |  |  | Hộp | 2 | 0 | 2
191 | 214 | H1010 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo bao trùm lên khoảng 1 - 300 U/mL. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test. |  |  | Test | 4500 | 1350 | 5850
192 | 215 | H1011 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4. Thành phần: Huyết thanh chứa CA 72-4. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥4 mL . |  |  | Hộp | 2 | 0 | 2
193 | 216 | H1012 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CA 72-4. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương người. Dải đo bao trùm lên khoảng 0,5 ‑ 250 U/mL. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test. |  |  | Test | 10000 | 3000 | 13000
194 | 217 | H1013 | Hóa chất xét nghiệm HIV kháng nguyên/kháng thể | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính HIV kháng nguyên/kháng thể. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng HIV p24, kháng nguyên đặc hiệu HIV 1/2. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≥ 100 Test |  |  | Test | 20000 | 6000 | 26000
195 | 218 | H1014 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng HBsAg. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≥ 100 Test |  |  | Test | 20000 | 6000 | 26000
196 | 219 | H1015 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa AFP. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥ 4 ml |  |  | Hộp | 2 | 0 | 2
197 | 220 | H1016 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AFP. Dải đo bao trùm lên khoảng: 0,75 - 1.000 IU/mL. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng AFP. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test |  |  | Test | 4000 | 1200 | 5200
198 | 221 | H1017 | Paraffin hạt tinh khiết | Dạng sáp. Thành phần chính: Paraffin, Hydrocarbon. Nhiệt độ nóng chảy ≥ 56°C. |  |  | Kg | 300 | 90 | 390
199 | 222 | H1018 | Dinatri hydrophosphat khan | Thành phần: Dinatri hydrophosphat khan (Na2HPO4). Chai ≥ 500g. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chai | 25 | 7 | 32
200 | 223 | H1019 | Natri dihydrophosphat | Thành phần: NaH₂PO₄ .H₂O. chai ≥ 500g. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | Chai | 15 | 4 | 19
201 | 224 | H1020 | Formaldehyde | Thành phần: Formaldehyde 37-40%. Chai ≥ 500ml. |  |  | Chai | 250 | 75 | 325
202 | 225 | H1021 | Xylen xử lý bệnh phẩm | Chai ≥ 500ml |  |  | Chai | 250 | 75 | 325
203 | 226 | H1022 | Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt | Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride ≥ 0,05%w/w; Polyhexamethylene Biguanide Chlorhydrate ≥ 0,06%w/w; nước cất. Chai ≥ 750ml. |  |  | Chai | 50 | 15 | 65
204 |  | H1023 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 1)
| 227 | H1023.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  |  | Bộ | 30 | 9 | 39
| 228 | H1023.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 229 | H1023.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 15 | 4 | 19
| 230 | H1023.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 15 | 4 | 19
| 231 | H1023.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 232 | H1023.6 | Kít kháng thể CALDESMON | Kháng thể Caldesmon (dòng h-CALD) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 233 | H1023.7 | Kít kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 (dòng EP10) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 234 | H1023.8 | Kít kháng thể CD31 | Kháng thể CD31 (dòng JC/70A) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 235 | H1023.9 | Kít kháng thể CD34 | Kháng thể CD34 (dòng QB-End/10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 236 | H1023.10 | Kít kháng thể CD99 | Kháng thể CD99 (dòng EP8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 237 | H1023.11 | Kít kháng thể CDK4 | Kháng thể CDK4 (dòng CDK4/7987R) từ thỏ và ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 238 | H1023.12 | Kít kháng thể DESMIN | Kháng thể Desmin (dòng D33) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 239 | H1023.13 | Kít kháng thể DOG1 | Kháng thể DOG-1 (dòng SP31) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 240 | H1023.14 | Kít kháng thể Muscle Specific (HHF35) | Kháng thể Actin đặc hiệu cho cơ (dòng HHF35) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 241 | H1023.15 | Kít kháng thể Melanoma (HMB45) | Kháng thể Melanoma (dòng HMB-45) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 242 | H1023.16 | Kít kháng thể MDM2 | Kháng thể MDM2 (dòng IF2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 243 | H1023.17 | Kít kháng thể MELAN A | Kháng thể Melan A (dòng EP43) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 244 | H1023.18 | Kít kháng thể Myogenin | Kháng thể Myogenin (dòng EP162) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 245 | H1023.19 | Kít kháng thể P53 | Kháng thể p53 (dòng SP5) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 246 | H1023.20 | Kít kháng thể STAT6 | Kháng thể STAT6 (dòng EP325) từ thỏ được tinh chế từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 247 | H1023.21 | Kít kháng thể TLE-1 | Kháng thể TLE-1 (dòng 1F5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 248 | H1023.22 | Kít kháng thể S100 | Kháng thể S100 (dòng 4C4.9) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 249 | H1023.23 | Kít kháng thể VIMENTIN | Kháng thể Vimentin (dòng SP20) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
205 |  | H1024 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 2)
| 250 | H1024.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  |  | Bộ | 35 | 10 | 45
| 251 | H1024.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 252 | H1024.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 15 | 4 | 19
| 253 | H1024.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 15 | 4 | 19
| 254 | H1024.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 255 | H1024.6 | Kít kháng thể BCL2 | Kháng thể Bcl-2 (dòng EP36) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 256 | H1024.7 | Kít kháng thể BCL6 | Kháng thể BCL-6 (dòng LN22) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 257 | H1024.8 | Kít kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 (56C6) của chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 258 | H1024.9 | Kít kháng thể CD138 | Kháng thể CD138 (EP201) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 259 | H1024.10 | Kít kháng thể CD15 | Kháng thể CD15 (dòng MMA) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 260 | H1024.11 | Kít kháng thể CD1a | Kháng thể CD1a (dòng EP80) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 261 | H1024.12 | Kít kháng thể CD20 | Kháng thể CD20 (dòng L26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 6 | 1 | 7
| 262 | H1024.13 | Kít kháng thể CD21 | Kháng thể CD21 (dòng 2G9) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 263 | H1024.14 | Kít kháng thể CD23 | Kháng thể CD23 (dòng SP23) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 264 | H1024.15 | Kít kháng thể CD3 | Kháng thể CD3 (dòng EP41) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 265 | H1024.16 | Kít kháng thể CD30 | Kháng thể CD30 (dòng Ber-H2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 266 | H1024.17 | Kít kháng thể CD45 | Kháng thể CD45 (dòng 2B11 & PD7/26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 267 | H1024.18 | Kít kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 (dòng EP77) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 268 | H1024.19 | Kít kháng thể CD56 | Kháng thể CD56 (dòng 123C3.D5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 269 | H1024.20 | Kít kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 (dòng KP-1) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 270 | H1024.21 | Kít kháng thể CD79a | Kháng thể CD79a (dòng SP18) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 271 | H1024.22 | Kít kháng thể CYCLIN D1 | Kháng thể Cyclin D1 (dòng EP12) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 272 | H1024.23 | Kít kháng thể MUM1 | Kháng thể MUM1 (dòng MUM1p) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 273 | H1024.24 | Kít kháng thể TDT | Kháng thể TdT (dòng EP266) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
206 |  | H1025 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 3)
| 274 | H1025.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  |  | Bộ | 35 | 10 | 45
| 275 | H1025.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 276 | H1025.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 20 | 6 | 26
| 277 | H1025.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  |  | Chai | 20 | 6 | 26
| 278 | H1025.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  |  | Chai | 10 | 3 | 13
| 279 | H1025.6 | Bộ làm sạch, bảo trì máy | Sử dụng để làm sạch đầu dò hút của máy nhuộm hóa mô miễn dịch. |  |  | Bộ | 1 | 0 | 1
| 280 | H1025.7 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Kháng thể Keratin (dòng AE1/AE3) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 281 | H1025.8 | Kít kháng thể ALK | Kháng thể ALK (dòng 5A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 282 | H1025.9 | Kít kháng thể CALCITONIN | Kháng thể Calcitonin (dòng SP17) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 283 | H1025.10 | Kít kháng thể CALRETININ | Kháng thể calretinin (dòng BSR235) từ thỏ được tinh chế từ dịch cổ trướng tinh khiết và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 8 | 2 | 10
| 284 | H1025.11 | Kít kháng thể CDX2 | Kháng thể CDX-2 (dòng EP25) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 8 | 2 | 10
| 285 | H1025.12 | Kít kháng thể Chromogranin A | Kháng thể Chromogranin (dòng LK2H10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 286 | H1025.13 | Kít kháng thể CK19 | Kháng thể Cytokeratin 19 (dòng BA17) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 6 | 1 | 7
| 287 | H1025.14 | Kít kháng thể CK20 | Kháng thể Keratin 20 (dòng Ks20.8) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 288 | H1025.15 | Kít kháng thể CK5/6 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 (dòng EP67+EP24) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 8 | 2 | 10
| 289 | H1025.16 | Kít kháng thể CK7 | Kháng thể Keratin 7 (dòng OV-TL 12/30) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 14 | 4 | 18
| 290 | H1025.17 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Kháng thể Epstein-Barr Virus (dòng CS1-4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 291 | H1025.18 | Kít kháng thể EMA | Kháng thể EMA (dòng E29) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 292 | H1025.19 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Kháng thể Estrogen Receptor (dòng SP1) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 10 | 3 | 13
| 293 | H1025.20 | Kít kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA-3 (dòng L50-823) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 294 | H1025.21 | Kít kháng thể Glypican 3 | Kháng thể Glypican 3 (dòng 1G12) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 295 | H1025.22 | Kít kháng thể Hep Par 1 | Kháng thể Hep Par 1 (dòng OCH1E5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 296 | H1025.23 | Kít kháng thể HER2 | Kháng thể C-erbB2 (dòng SP3) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 8 | 2 | 10
| 297 | H1025.24 | Kít kháng thể KI67 | Kháng thể Ki67 (dòng SP6) của thỏ thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 16 | 4 | 20
| 298 | H1025.25 | Kít kháng thể MAMMAGLOBIN | Hỗn hợp kháng thể Mammaglobin (dòng 304-1A5 & 31A5) thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 299 | H1025.26 | Kít kháng thể MLH1 | Kháng thể MLH1 (dòng MLH1/6467) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 6 | 1 | 7
| 300 | H1025.27 | Kít kháng thể MSH2 | Kháng thể MSH2 (dòng MSH2/2622) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 301 | H1025.28 | Kít kháng thể MSH6 | Kháng thể MSH6 (dòng EP49) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 302 | H1025.29 | Kít kháng thể NAPSIN A | Kháng thể Napsin A (dòng BS10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 10 | 3 | 13
| 303 | H1025.30 | Kít kháng thể NSE | Kháng thể NSE từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 304 | H1025.31 | Kít kháng thể P16 | Kháng thể p16 (dòng MX007) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 305 | H1025.32 | Kít kháng thể P40 | Kháng thể p40 (dòng ZR8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 20 | 6 | 26
| 306 | H1025.33 | Kít kháng thể P63 | Kháng thể p63 (dòng 4A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 307 | H1025.34 | Kít kháng thể PAX- 8 | Kháng thể PAX-8 (dòng MD-50) từ chuột thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 308 | H1025.35 | Kít kháng thể PMS2 | Kháng thể PMS2 (dòng PMS2/8224R) từ thỏ và được pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
| 309 | H1025.36 | Kít kháng thể Progesteron Receptor | Kháng thể Progesteron Receptor (dòng 16) chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 6 | 1 | 7
| 310 | H1025.37 | Kít kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin (dòng EP158) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 6 | 1 | 7
| 311 | H1025.38 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Kháng thể Thyroglobulin (dòng EP250) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 2 | 0 | 2
| 312 | H1025.39 | Kít kháng thể TTF1 | Kháng thể TTF-1 (dòng SPT24) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 18 | 5 | 23
| 313 | H1025.40 | Kít kháng thể WT1 | Kháng thể WT-1 (dòng 6F-H2) từ chuột thu được từ dịch nuôi cấy mô và ở dạng pha sẵn trong 10 mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  |  | Kít | 4 | 1 | 5
207 |  | H1026 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 4)
| 314 | H1026.1 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin (dòng AE1/AE3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 315 | H1026.2 | Kít kháng thể Calretinin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Calretinin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 316 | H1026.3 | Kít kháng thể CDX2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CDX2 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 317 | H1026.4 | Kít kháng thể C-erbB-2 | Thành phần: Kháng thể thỏ phân lập ái lực tinh khiết của peptide c-erbB-2 oncogen ở dạng pha sẵn trong dung dịch Tris/HCl, NaCl và natri azide. Lọ ≥ 0,2ml |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 318 | H1026.5 | Kít kháng thể Cytokeratin 5/6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 5/6 (dòng D5/16 B4) dạng pha sẵn được cung cấp ở dạng lỏng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. |  |  | Lọ | 5 | 1 | 6
| 319 | H1026.6 | Kít kháng thể CK7 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin 7 (dòng OV-TL 12/30) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 6 | 1 | 7
| 320 | H1026.7 | Kít kháng thể Cytokeratin 19 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 19 (dòng RCK108) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 321 | H1026.8 | Kít kháng thể Cytokeratin 20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 20 (dòng Ks20.8) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 322 | H1026.9 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Estrogen Receptor α (dòng EP1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 5 | 1 | 6
| 323 | H1026.10 | Kít kháng thể Ki-67 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Ki-67 (dòng MIB-1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 5 | 1 | 6
| 324 | H1026.11 | Kít kháng thể TTF-1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng TTF-1 (dòng 8G7G3/1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 7 | 2 | 9
| 325 | H1026.12 | Kít kháng thể Progesterone Receptor | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Progesterone Receptor (dòng PgR 636) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 4 | 1 | 5
| 326 | H1026.13 | Kít kháng thể Synaptophysin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Synaptophysin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 327 | H1026.14 | Kít kháng thể P40 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng P40 dạng pha sẵn sàng trong dung dịch đệm chứa BSA và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 5 | 1 | 6
| 328 | H1026.15 | Kít kháng thể PDL1 | Kháng thể chuột kháng PDL-1 (dòng 22C3) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 50 xét nghiệm. |  |  | Kit | 2 | 0 | 2
| 329 | H1026.16 | Kít kháng thể NSE | Thành phần: Kháng thể chuột kháng NSE (dòng BBS/NC/VI-H14) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 330 | H1026.17 | Kít kháng thể P63 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng P63 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 331 | H1026.18 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Thành phần: Kháng thể chuột kháng EBV (dòng CS.1, CS.2, CS.3, CS.4). Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 332 | H1026.19 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Thyroglobulin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 333 | H1026.20 | Kít kháng thể MLH1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MLH1 (dòng ES05) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 334 | H1026.21 | Kít kháng thể MSH2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MSH2 (dòng FE11) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 335 | H1026.22 | Kít kháng thể MSH6 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng MSH6 (dòng EP49) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 336 | H1026.23 | Kít kháng thể PMS2 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng PMS2 (dòng EP51) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 337 | H1026.24 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. |  |  | Kit | 1 | 0 | 1
| 338 | H1026.25 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. |  |  | ml | 500 | 0 | 500
| 339 | H1026.26 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). |  |  | Bộ | 1 | 0 | 1
| 340 | H1026.27 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 341 | H1026.28 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
| 342 | H1026.29 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. |  |  | Cuộn | 4 | 1 | 5
| 343 | H1026.30 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL |  |  | Lọ | 50 | 15 | 65
| 344 | H1026.31 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL |  |  | Lọ | 50 | 15 | 65
| 345 | H1026.32 | Dung dịch rửa | Thành phần: Dung dịch muối đệm Tris chứa Tween 20. Độ pha loãng ≥ 20 lần. Chai ≥ 1L. |  |  | ml | 4000 | 1000 | 5000
208 |  | H1027 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 5)
| 346 | H1027.1 | Kít kháng thể CD10 | Thành phần: Kháng thể chuộtchuột kháng CD10 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và 0,015 mol/L natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 347 | H1027.2 | Kít kháng thể CD20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD20 (dòng L26) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 348 | H1027.3 | Kít kháng thể S100 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng S100 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 3 | 0 | 3
| 349 | H1027.4 | Kít kháng thể BCL2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL2 (dòng 124) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 350 | H1027.5 | Kít kháng thể CD23 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD23 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 351 | H1027.6 | Kít kháng thể CD3 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng CD3 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 352 | H1027.7 | Kít kháng thể CD34 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD34 (dòng QBEnd 10) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 353 | H1027.8 | Kít kháng thể PSA | Thành phần: Kháng thể chuột kháng PSA (dòng ER-PR8). Lọ ≥ 0,2ml |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 354 | H1027.9 | Kít kháng thể CD56 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD56 (dòng 123C3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 355 | H1027.10 | Kít kháng thể BCL6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL6 (dòng PG-B6p) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 356 | H1027.11 | Kít kháng thể Hep par1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Hepatocyte (dòng OCH1E5) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 2 | 0 | 2
| 357 | H1027.12 | Kít kháng thể CD99 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD99 (dòng 12E7) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 358 | H1027.13 | Kít kháng thể CD31 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD31 (dòng JC70A) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 359 | H1027.14 | Kít kháng thể CD138 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD138 (dòng MI15) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 360 | H1027.15 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. |  |  | Kit | 1 | 0 | 1
| 361 | H1027.16 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. |  |  | ml | 250 | 0 | 250
| 362 | H1027.17 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). |  |  | Bộ | 1 | 0 | 1
| 363 | H1027.18 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. |  |  | Lọ | 1 | 0 | 1
| 364 | H1027.19 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động |  |  | Cái | 2 | 0 | 2
| 365 | H1027.20 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. |  |  | Cuộn | 2 | 0 | 2
| 366 | H1027.21 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL |  |  | Lọ | 50 | 15 | 65
| 367 | H1027.22 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL |  |  | Lọ | 50 | 15 | 65
209 | 368 | K1001 | Khí CO2 hoá lỏng | CO2 nồng độ ≥ 99,9%; dung tích ≥40 lít. |  |  | Bình | 150 | 45 | 195
210 | 369 | K1002 | Oxy y tế dạng lỏng | O2 nồng độ ≥ 99,6%; dạng lỏng; chứa trong bồn chứa chuyên dụng. |  |  | Kg | 60000 | 18000 | 78000
Tổng cộng: 210 phần/ lô (369 mặt hàng)
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là: đã được tối thiểu một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc. (2) Đạt tối thiểu 02 CFS là: đã được tối thiểu hai trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc.

## PL2
Phụ lục 2. Mẫu báo giá
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2025)
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / / của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của đơn vị báo giá] báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế như sau:
1.Báo giá:
STT mặt hàng | STT phần/ lô | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã hàng hóa theo quyết định 5086/QĐ-BYT (nếu có) hoặc Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng-nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | ĐVT | Số lượng |  |  | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Quy cách | Thuế VAT (%)
[10 empty] | Số lượng mua sắm (Bệnh viện + Nhà thuốc) | Số lượng tùy chọn mua thêm (Bệnh viện + Nhà thuốc) | Tổng số lượng (Bệnh viện + Nhà thuốc)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(12) x (13) | (15) | (16)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng | [13 empty] | ….....
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:........ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 02/12/2025 [kết thúc thời điểm nhận báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (4), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (3) Nhà thầu điền chính xác đầy đủ thông tin: + Đối với vật tư y tế đã được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế chi tiết theo từng kích cỡ. Trường hợp hàng hóa có nhiều mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì điền tất cả các mã vật tư tương ứng với các model hoặc kích thước dự thầu; giữa mã vật tư cách nhau bởi dấu “;” . + Đối với với vật tư y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (5), (6), (7),(8),(15),(16): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá. - (13) Đơn vị báo giá ghi giá trị đơn giá của mặt hàng báo giá, đơn giá bao gồm các chi phí cho các dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí (nếu có). - (14) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng tổng số lượng (cột (12)) nhân với đơn giá (cột (13)). Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.